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Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	№
п\п
	Наименование
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	1.
	Спектрофотометр
	Спектральный диапазон, нм: от не менее 190 до не более 1100
Оптическая схема: двухлучевая
Экран: Жидкокристаллический, не хуже 320х240 точек
Процессор: Встроенный 
Меню: Русифицированное 
Установка длин волн: Автоматическая
Юстировка длины волны: Автоматическая
 Разъем для подключения USB-накопителей для сохранения результатов измерений на внешнем носителе (флэш-карта, USB-накопитель): Наличие
Режимы работы без подключения к ПК, не менее:
-Основной режим – поглощение, пропускание и измерение концентрации по коэффициенту;
-Количественный режим – создание и использование уравнения и калибровочной кривой;
-Сканирование – регистрация непрерывного спектра оптической плотности (процента пропускания) образца в заданном интервале длин волн с заданной скоростью;
-Кинетика – измерение зависимости оптической плотности образца от времени для вычисления скорости реакции;
-Многоволновой режим – измерение оптической плотности образца на не менее 10 длинах волн;
-ДНК/Протеин – расчет концентрации и чистоты ДНК.
Подключение к ПК: наличие.
Режимы работы при подключении к ПК, не менее:
- Фотометрический режим;
- Количественный анализ;
- Многоволновой режим;
- Кинетический режим;
- Сканирование;
- Сохранение результатов измерений и печать протоколов.
Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % от не более 0,1 до не менее 99
Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, % от не более 0 до не менее 200
Диапазон показаний оптической плотности, Б от не более -0,3 до не менее 3,0
Предел допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометра при измерении коэффициентов направленного пропускания, %:	
   -в спектральном диапазоне от 400 до 800, не более нм ±0,5
   - в остальном спектральном диапазоне, не более, нм   ±1,0
Погрешность установки длин волн, нм, не более ±0,5
Спектральная ширина щели, нм не более 1,8
Дрейф показаний, Б/ч, не более ±0,001
Отклонение нулевой линии от среднего значения (в диапазоне от 300 до 800 нм), Б, не более ±0,001
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более 0,05
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм не более 600×450×200
Масса, кг, не более 22
Потребляемая мощность, В∙А, не более 140
Средний срок службы, лет 8
Наработка на отказ, ч, не менее 6400
Напряжение питания частотой (50±1) Гц, В	220+22-33
Условия эксплуатации
- диапазон температур окружающего воздуха, ºC от 15 до 30 
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25ºС), % не более 80
- диапазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106
Комплект поставки: 
Спектрофотометр					1 шт.
Универсальный кюветодержатель 3-х позиционный	1 шт.
Кюветодержатель для кювет 10Х10 мм 4-х позиц.     1 шт.
Шнур питания						1 шт.
Чехол от пыли						1 шт.
Лампа галогенная запасная				1 шт.
Заглушка-адаптер					3 шт.
Кюветы  К-8   10 мм. Ширина 12,5 мм	                 	4 шт.
Кюветы  КУ-1  10 мм. Ширина 12,5 мм                            2 шт.
Кабель для подключения к ПК			1 шт.
Копия сертификат об утверждении типа СИ		1 экз.
Паспорт с отметкой о поверке и РЭ 			1 экз.
Методика поверки					1 экз.
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