Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п\п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спектрофотометр | Спектральный диапазон, нм: от не менее 190 до не более 1100 Оптическая схема: двухлучевая Экран: Жидкокристаллический, не хуже 320х240 точек Процессор: Встроенный Меню: Русифицированное Установка длин волн: Автоматическая Юстировка длины волны: Автоматическая Разъем для подключения USB-накопителей для сохранения результатов измерений на внешнем носителе (флэш-карта, USB-накопитель): Наличие Режимы работы без подключения к ПК, не менее: -Основной режим – поглощение, пропускание и измерение концентрации по коэффициенту; -Количественный режим – создание и использование уравнения и калибровочной кривой; -Сканирование – регистрация непрерывного спектра оптической плотности (процента пропускания) образца в заданном интервале длин волн с заданной скоростью; -Кинетика – измерение зависимости оптической плотности образца от времени для вычисления скорости реакции; -Многоволновой режим – измерение оптической плотности образца на не менее 10 длинах волн; -ДНК/Протеин – расчет концентрации и чистоты ДНК. Подключение к ПК: наличие. Режимы работы при подключении к ПК, не менее: - Фотометрический режим; - Количественный анализ; - Многоволновой режим; - Кинетический режим; - Сканирование; - Сохранение результатов измерений и печать протоколов. Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % от не более 0,1 до не менее 99 Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, % от не более 0 до не менее 200 Диапазон показаний оптической плотности, Б от не более -0,3 до не менее 3,0 Предел допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометра при измерении коэффициентов направленного пропускания, %: -в спектральном диапазоне от 400 до 800, не более нм ±0,5 - в остальном спектральном диапазоне, не более, нм ±1,0 Погрешность установки длин волн, нм, не более ±0,5 Спектральная ширина щели, нм не более 1,8 Дрейф показаний, Б/ч, не более ±0,001 Отклонение нулевой линии от среднего значения (в диапазоне от 300 до 800 нм), Б, не более ±0,001 Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более 0,05 Габаритные размеры (ДxШxВ), мм не более 600×450×200 Масса, кг, не более 22 Потребляемая мощность, В∙А, не более 140 Средний срок службы, лет 8 Наработка на отказ, ч, не менее 6400 Напряжение питания частотой (50±1) Гц, В 220+22-33 Условия эксплуатации - диапазон температур окружающего воздуха, ºC от 15 до 30 - диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25ºС), % не более 80 - диапазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106 Комплект поставки: Спектрофотометр 1 шт. Универсальный кюветодержатель 3-х позиционный 1 шт. Кюветодержатель для кювет 10Х10 мм 4-х позиц. 1 шт. Шнур питания 1 шт. Чехол от пыли 1 шт. Лампа галогенная запасная 1 шт. Заглушка-адаптер 3 шт. Кюветы К-8 10 мм. Ширина 12,5 мм 4 шт. Кюветы КУ-1 10 мм. Ширина 12,5 мм 2 шт. Кабель для подключения к ПК 1 шт. Копия сертификат об утверждении типа СИ 1 экз. Паспорт с отметкой о поверке и РЭ 1 экз. Методика поверки 1 экз. |