Описание объекта закупки «Поставка микроскопа «БиОптик С-400»

| № | Наименование параметра | Наличие, величина или значение имеющегося параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Технические параметры |  |  |  |
| 1.1 | Класс микроскопа по качеству изображения |  | Не ниже лабораторного. |
| 1.2 | Методы исследования |  | Проходящий свет в светлом поле, фазовый контраст, эпифлуоресценция, ДИК контраст - наличие |
|  |  |  | Возможность реализации ДИК контраста без замены штатива микроскопа |
| 1.3 | Парфокальное расстояние объективов |  | Не менее 33 мм и не более 45 мм |
| 1.4 | Штатив микроскопа |  | Металлический, со встроенной осветительной системой проходящего света, коаксиальным устройством грубой/точной фокусировки, блоком питания, в штатив должна быть встроена осветительная система проходящего света, реализующая принцип Келера (с полевой и апертурной диафрагмами) |
| 1.5 | Фокусировка |  | Должна осуществляться перемещением столика по оси Z. Устройство фокусировки должно быть коаксиальным, грубая фокусировка со скоростью не менее 1 мм/оборот рукоятки грубой фокусировки; точная фокусировка со скоростью не более 0.1 мм/оборот рукоятки точной фокусировки Градуировка рукоятки точной фокусировки должна быть не менее 100 делений с шагом по 0.1 мкм Общий ход устройства фокусировки по оси Z должен быть не менее 24мм. |
| 1.6 | Осветительная система проходящего света |  | Система настроек по Келлеру с полевой диафрагмой, Галогенная лампа не менее 30 Вт, наличие |
| 1.7 | Блок питания микроскопа |  | Должен быть внешним и легко заменяемым в случае выхода из строя |
| 1.8 | Осветитель отраженного света |  | Блок светодиодов мощностью не менее 10Вт |
| 1.9 | Револьверное устройство для крепления объективов |  | не менее чем 5-ти позиционное |
| 1.10 | Визуальная насадка (тубус) |  | тринокуляр, угол наклона окулярных трубок тубуса должен быть не менее 30 градусов, наличие переключения режимов светового потока окуляры/камера 100%/0% и 0%/100%, регулируемое межзрачковое расстояние в диапазоне не уже 50-75 мм. |
| 1.11 | Предметный столик |  | Должен быть размером более 170х140 мм, Препаратодержатель на предметном столике должен быть не менее чем для двух предметных стекол– наличие., перемещение препарата в диапазоне не менее 76х45 мм |
| 1.12 | Система линз |  | Не ниже чем апохроматическая высокого контраста скорректированная на бесконечность. Увеличение – 10х, апертура не менее 0.35, рабочее расстояние не менее 12 мм. Должна быть специально сконструированной и выполненной для исследования в проходящем свете и ДИК Увеличение – 20х, апертура не менее 0.45, рабочее расстояние не менее 2 мм. Должна быть специально сконструированной и выполненной для исследования в проходящем свете и ДИК Увеличение – 40х, апертура не менее 0.66, рабочее расстояние не менее 0,75 мм. Должна быть специально сконструированной и выполненной для исследования в проходящем свете для реализации фазового контраста. Увеличение – 100х, апертура не менее 1.3, рабочее расстояние не менее 0,18 мм. Должна быть специально сконструированной и выполненной для исследования в отраженном свете для эпифлуоресценции. |
| 1.13 | Оптическое устройство визуализации |  | Увеличение 10х, линейное поле не менее 22 мм, оба окуляра должны иметь систему диоптрийной коррекции на резкость путем перемещения встроенной линзы поворотом внешней шкалы с градуировкой – 2 шт. |
| 1.14 | Резиновые антибликовые наглазники на окуляры |  | Наличие, по одному на каждый окуляр |
| 1.15 | Конденсор |  | Числовая апертура – не ниже 0.9 для работы с объективами увеличением до 40 крат, не ниже 1,3 для работы с объективом 100 крат. Конденсор должен обеспечивать равномерное освещение рабочего поля при работе с объективами увеличений от 4х до 100х. Конденсор должен иметь откидную линзу для работы с объективами малых увеличений. |
| 1.16 | Регулировка конденсоров по высоте |  | Наличие ручки регулировки |
| 1.17 | Адаптер для крепления системы документирования |  | Наличие, C-mount адаптер с увеличением не менее 0.3x и не более 0,5х. Наличие, система адаптеров для установки цифрового фотоаппарата с соединением типа байонет |
| 1.18 | Камера цифровая |  | Наличие, охлаждение Пельтье - наличие, не мене чем 5 мегапиксел, интерфейс не хуже чем USB 3.0, размер пиксела не менее чем 4,2х4,2 мкм. |
| 1.19 | Адаптер |  | Наличие адаптера не менее 0,3 х для подключения камеры с регулировкой фокусного расстояния |
| 1.20 | Чехол |  | Наличие |
| 1.21 | Инструкция на русском языке |  | Наличие |
| 1.22 | Инструктаж пользователя |  | Наличие |
| 1.23 | Гарантия |  | Не менее 12 месяцев |