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	№
	Наименование параметра
	Наличие, величина или значение имеющегося параметра 

	1.Технические параметры

	1.1
	Класс микроскопа  по качеству изображения
	Не ниже лабораторного.

	1.2
	Методы исследования
	Проходящий свет в светлом поле, фазовый контраст,  эпифлуоресценция, ДИК контраст - наличие

	
	
	Возможность реализации ДИК контраста без замены штатива микроскопа 

	1.3
	Парфокальное расстояние объективов 
	Не менее 33 мм и не более 45 мм

	1.4
	Штатив микроскопа
	Металлический, со встроенной осветительной системой проходящего света, коаксиальным устройством грубой/точной фокусировки, блоком питания, в штатив должна быть встроена осветительная система проходящего света, реализующая принцип Келера (с полевой и апертурной диафрагмами) 
 

	1.5
	Фокусировка
	Должна осуществляться перемещением столика по оси Z. Устройство фокусировки должно быть коаксиальным, грубая фокусировка со скоростью не менее 1 мм/оборот рукоятки грубой фокусировки; точная фокусировка со скоростью не более 0.1 мм/оборот рукоятки точной фокусировки
Градуировка рукоятки точной фокусировки должна быть не менее 100 делений с шагом по 0.1 мкм
Общий ход устройства фокусировки по оси Z должен быть не менее 24мм.

	1.6
	Осветительная система проходящего света
	Система настроек по Келлеру с полевой диафрагмой, Галогенная лампа не менее 30 Вт, наличие 

	1.7
	Блок питания  микроскопа
	Должен быть внешним и легко заменяемым в случае выхода из строя

	1.8
	Осветитель отраженного света
	Блок светодиодов мощностью не менее 10Вт 

	1.9
	Револьверное устройство для крепления объективов
	не менее чем 5-ти позиционное

	1.10
	Визуальная насадка (тубус)
	тринокуляр, угол наклона окулярных трубок тубуса  должен быть  не менее 30 градусов, наличие переключения режимов светового потока окуляры/камера 100%/0% и  0%/100%, регулируемое межзрачковое расстояние в диапазоне не уже 50-75 мм.

	1.11
	Предметный столик
	Должен быть размером более 170х140 мм, 
Препаратодержатель на предметном столике должен быть не менее чем для двух предметных стекол– наличие., перемещение препарата в диапазоне не менее 76х45 мм

	1.12
	Система линз
	Не ниже чем апохроматическая высокого контраста скорректированная на бесконечность.

Увеличение – 10х, апертура не менее 0.35, рабочее расстояние не менее 12 мм. Должна быть специально сконструированной и выполненной для исследования в проходящем свете и ДИК 

Увеличение – 20х, апертура не менее 0.45, рабочее расстояние не менее 2 мм. Должна быть специально сконструированной и выполненной для исследования в проходящем свете и ДИК 

Увеличение – 40х, апертура не менее 0.66, рабочее расстояние не менее 0,75 мм. Должна быть специально сконструированной и выполненной для исследования в проходящем свете для реализации фазового контраста.

Увеличение – 100х, апертура не менее 1.3, рабочее расстояние не менее 0,18 мм. Должна быть специально сконструированной и выполненной для исследования в отраженном свете для эпифлуоресценции.


	1.13
	Оптическое устройство визуализации
	Увеличение 10х, линейное поле не менее 22 мм, оба окуляра должны иметь систему диоптрийной коррекции на резкость путем перемещения встроенной линзы поворотом внешней шкалы с градуировкой – 2 шт.

	
	
	

	1.14
	Резиновые антибликовые наглазники на окуляры
	Наличие, по одному на каждый окуляр

	1.15
	Конденсор 
	Числовая апертура – не ниже 0.9 для работы с объективами увеличением до 40 крат, не ниже 1,3 для работы с объективом 100 крат. Конденсор должен обеспечивать равномерное освещение рабочего поля при работе с объективами увеличений от 4х до 100х. Конденсор должен иметь откидную линзу для работы с объективами малых увеличений.

	1.16
	Регулировка конденсоров по высоте
	Наличие ручки регулировки 

	1.17
	Адаптер для крепления системы документирования
	Наличие, C-mount адаптер с увеличением не менее 0.3x и не более 0,5х.
Наличие, система адаптеров для установки цифрового фотоаппарата с соединением типа байонет

	1.18
	Камера цифровая
	Наличие, охлаждение Пельтье - наличие, не мене чем 5 мегапиксел, интерфейс не хуже чем USB 3.0, размер пиксела не менее чем 4,2х4,2 мкм.

	1.19
	Адаптер
	Наличие адаптера не менее 0,3 х для подключения камеры с регулировкой фокусного расстояния

	1.20
	Чехол
	Наличие

	1.21
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	1.22
	Инструктаж пользователя
	Наличие

	1.23
	Гарантия
	Не менее 12 месяцев




